Приложение к свидетельству № 77791                                                                                   Лист № 1

об утверждении типа средств измерений                                                                    Всего листов 11
PAGE  
Лист № 11
Всего листов 11

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы Rosemount модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888С, CX1100, 5081FG

Назначение средства измерений

Газоанализаторы Rosemount модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888С, CX1100, 5081FG (далее - газоанализаторы) предназначены для измерения объёмной доли кислорода в дымовых и других технологических газах, главным образом, с целью контроля и оптимизации процессов горения в энергетических и отопительных котлах, в печах для отжига, обжига, для сжигания мусора и отходов, в печах нефтеперерабатывающих и нефтехимических, металлургических производств.

Описание средства измерений

Принцип действия газоанализаторов Rosemount модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888С, CX1100, 5081FG основан на определении объёмной доли кислорода путём измерения напряжения, возникающего на нагретом электрохимическом элементе на основе оксида циркония. Выходное напряжение на элементе пропорционально обратному логарифму разности парциальных давлений кислорода в измеряемой и эталонной средах (на противоположных сторонах измерительного элемента). В качестве эталонной среды, как правило, применяется инструментальный воздух с содержанием кислорода 20,95%. 

По исполнению анализаторы делятся на:

- не взрывозащищённые: OXT4A1, OXT4ADR2, 6888A, CX1100

- взрывозащищённые: OXT4C1, OXT4CNF1, OXT4CDR2, OXT4CDRNF², 6888С, 5081FG.

Конструктивно анализаторы состоят из измерительного зонда в виде трубы из нержавеющей стали с встроенными нагревателем и измерительной ячейкой с фланцевым подсоединением к процессу (кроме 5081FG) и электронного блока. Для модели 5081FG измерительный зонд представляет собой измерительную ячейку, расположенную в трубе из инконеля, керамики, алюминия, оксидов алюминия (выбор материала опциональный) с резьбовым подсоединением к процессу, нагревательный элемент отсутствует (измерительная ячейка нагревается за счёт температуры измеряемой среды). 

В зависимости от условий применения измерительный зонд может быть оснащён металлическим или керамическим диффузорами, пламегасителем, дефлектором, дополнительной защитой от коррозии. 

По типу исполнения анализаторы бывают со встроенным или выносным блоком электроники.

В исполнении со встроенным блоком электроники измерительный зонд и блок электроники представляют собой единую конструкцию, при этом блок электроники располагается на основании измерительного зонда. Доступно для моделей OXT4A, OXT4C, 6888A, 6888C.

В исполнении с выносным блоком электроники измерительный зонд и блок электроники устанавливаются раздельно, соединение между измерительным зондом и блоком электроники осуществляется посредством кабельных связей. Доступно для всех моделей.

Совместимость блоков электроники и измерительных зондов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Совместимость блоков электроники и измерительных зондов

	
	Блок электроники

	Измерительный зонд
	OXT4A
	OXT4C
	Xi
	6888Xi
	CX1100
	5081-G

	OXT4A
	 
	(1)
	
	 
	 
	 

	OXT4ADR
	 
	(1)
	
	 
	 
	 

	OXT4C
	(1)
	 
	(1)
	(1)
	 
	 

	OXT4CNF
	(1)
	 
	(1)
	(1)
	 
	 

	OXT4CDR
	(1)
	 
	(1)
	(1)
	 
	 

	OXT4CDRNF
	(1)
	 
	(1)
	(1)
	 
	 

	6888A
	 
	 
	
	
	 
	 

	6888С
	(1)
	 
	(1)
	(1)
	 
	 

	CX1100
	(2)
	(2) 
	(2) 
	 (2)
	 
	 

	5081FG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1) – при условии обеспечения требований по взрывозащите

(2) – при условии согласования с изготовителем


Блоки электроники модели OXT4A, OXT4C выполнены в цилиндрическом корпусе из алюминиевого сплава с двумя резьбовыми крышками. Опционально блоки могут быть оснащены: 

- мембранной клавиатурой под крышкой со смотровым окном или без него, 

- вакуумно-люминесцентным или жидкокристаллическим цифровым дисплеем - Local Operator Interface (далее - LOI) с ИК-клавиатурой. 

Блоки электроники модели 5081-G выполнены в цилиндрическом корпусе из алюминиевого сплава с двумя резьбовыми крышками, оснащены жидкокристаллическим дисплеем. Функциональные клавиши и клавиши выбора настроек расположены на инфракрасном дистанционном контроллере (IRC – Infrared Remote Control)

Блоки электроники модели Xi, 6888Xi, CX1100 выполнены в корпусе из поликарбоната, оснащены мембранной клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем.

Для подключения электрических кабелей в корпусах блоков электроники и измерительных зондов предусмотренные резьбовые отверстия. Металлические корпуса анализаторов снабжены наружными заземляющими зажимами. Крышки корпусов оборудованы защитой от самопроизвольного раскручивания.

Опционально анализаторы могут быть укомплектованы:

- байпас-отводами, для высокотемпературных применений или применений в условиях ограниченного пространства;

- системой выравнивания давления, для применений в условиях повышенного давления в процессе;

- системой автокалибровки;

- панелью ручной калибровки;

- блоком подачи воздуха сравнения; 

Результаты измерений и вычислений анализатора в зависимости от исполнения выводятся: 

- на дисплей локального интерфейса оператора LOI 

- в виде аналогового выходного сигнала 4-20 мА (2х/4х проводный)

- в виде цифрового сигнала с протоколами HART, Foundation Fieldbus

- в виде цифрового сигнала с протоколом Wireless HART с использованием модуля Rosemount 775 (THUM™-адаптер).

Общие виды анализаторов представлены на рисунках 1 - 3.

	
[image: image1]
	
[image: image2]

	а) модели OXT4C, OXT4CDR с выносным блоком электроники OXT4C
	б) модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4CNF, OXT4CDRNF с выносным блоком электроники OXT4А(С)

	
	

	
[image: image3]
	
[image: image4]

	в) модели OXT4C, OXT4CDR 

с выносным блоком электроники Xi
	г) модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4CNF, OXT4CDRNF с выносным блоком электроники Xi

	
	

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	д) модель OXT4C с встроенным блоком электроники OXT4C
	е) модель OXT4A, OXT4CNF с 

встроенным блоком электроники OXT4A


Рисунок 1 – Общий вид анализаторов модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CDR, OXT4CNF, OXT4CDRNF с выносными и встроенными блоками электроники
	
[image: image7]
	
[image: image8]

	а) модель 6888C с выносным блоком 

электроники 6888Xi
	б) модель 6888A с выносным блоком 

электроники 6888Xi

	[image: image9.png]



	[image: image10.jpg]




	в) модель 6888C с встроенным блоком 

электроники 6888С
	г) модель 6888A с встроенным блоком 

электроники 6888А


Рисунок 2 – Общий вид анализаторов модели 6888A, 6888C с выносными и встроенными блоками электроники.
	[image: image11.png]



	[image: image12.png]




	а) CX1100 с выносным блоком электроники CX1100
	б) 5081FG с выносным блоком электроники 5081-G


Рисунок 3 – Общий вид анализаторов модели CX1100 и 5081FG
Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунках 4 - 5.

[image: image13.png]


Рисунок 4 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки:

а) измерительные зонды OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CDR, OXT4CNF, OXT4CDRNF с выносным блоком электроники; 

б) анализаторы модели OXT4C, OXT4CNF, OXT4A с встроенным блоком электроники; 

в) выносной блок электроники 6888Xi, Xi, CX1100; 

[image: image14.png]


г) выносной блок электроники OXT4A, OXT4C.
Рисунок 5 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки: 

а) анализаторы модели 6888A, 6888C с встроенным блоком электроники; 

б) измерительный зонд модели 6888A, 6888C с выносным блоком электроники;

в) измерительный зонд CX1100; 

г) выносной блок электроники 5081-G; 

д) измерительный зонд 5081FG.

Программное обеспечение

Анализаторы имеют встроенное, метрологически значимое программное обеспечение (далее – ПО). ПО устанавливается в энергонезависимую память анализаторов на заводе-изготовителе во время производственного цикла и не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик анализаторов.

Уровень защиты ПО – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные встроенного программного обеспечения

	Электронный блок анализаторов, модели
	Идентификационные данные (признаки)

	
	Идентификационное наименование

программного обеспечения
	Номер версии 
(идентификационный номер) ПО, не ниже
	Цифровой идентификатор ПО

	
	Значение

	OXT4C, OXT4A

(для моделей анализаторов со встроенным и раздельным электронным блоком)
	lA99620v506002.S19
	5.06.002
	0xB7C6

	6888C, 6888A 

(для моделей анализаторов со встроенным электронным блоком)
	6888_ui_board.hex

6888_IS_TX_board.hex

6888 TX Probe PIC
	2.05B

2.03A

1.03A
	0xF728

0xD4F8

-

	6888Xi, Xi
	6888_io_board.hex

6F00024H01_v1.13b_0820.hex
	2.22A

1.13B
	0xFE59

0x0820

	CX1100
	cx1100_firmware.hex
	2.01

1.05b
	0xD011

-

	5081-G
	6F00001v2100_2Mb.S19
	2.10.0
	02E85A00

	Примечание:

1. Значение контрольной суммы (цифровой идентификатор ПО), приведённое в таблице, относится только к файлу прошивки обозначенной в таблице версии.

2. В случае изменения установленного программного обеспечения, номер версии и значение контрольной суммы сравнивают с номером версии и контрольной суммой, приведёнными в документации на новое программное обеспечение.


Метрологические и технические характеристики
Метрологические и технические характеристики газоанализаторов приведены в таблицах 3 - 5.

Таблица 3 - Метрологические характеристики газоанализаторов 

	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазоны измерений объёмной доли кислорода, %

· для моделей OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888C со встроенным или раздельным электронным блоком (минимальный/максимальный)

· для модели CX1100 

(минимальный/максимальный)

· для модели 5081FG

(минимальный/максимальный)
	от 0 до 1/

от 0 до 40
(от 0 до 50) 1)
от 0 до 1/

от 0 до 23

от 0 до 2/

от 0 до 25

	Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений объёмной доли кислорода, %

· для моделей OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888C со встроенным или раздельным электронным блоком

· для моделей CX1100

· для моделей 5081FG 
	±0,1
(в диапазонах

от 0 до 4% включ.)

±0,2

(в диапазонах

от 0 до 4% включ.)
±0,1

(в диапазонах

от 0 до 4% включ.)

	Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений объёмной доли кислорода, %

· Для моделей OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888C со встроенным или раздельным электронным блоком

· для модели CX1100

· для модели 5081FG
	±3
(в диапазоне

св. 4 до 40%);

(св. 4 до 50%) 1)
±3

(в диапазоне

св. 4 до 23%)

±3

(в диапазоне

св. 4 до 25%)

	Время установления показаний (t90), c, не более 
	10

	Время прогрева, мин, не более 
	45

	Диапазон значений выходного сигнала силы постоянного тока, мА
	от 4 до 20

	1) Для использования с электронными блоками Xi и 6888Xi


Таблица 4 - Технические характеристики газоанализаторов (параметры электрического питания и потребляемая мощность)

	Наименование модели анализатора,

(исполнения анализатора)
	Наименование характеристики

	
	Параметры электрического питания:
	Потребляемая мощность, Вт, не более

	
	- напряжение переменного [постоянного] тока, В
	- частота переменного тока, Гц
	

	
	Значение

	OXT4A, OXT4C, OXT4CNF со встроенным и раздельным электронным блоком
	от 90 до 250
	50/60
	500

	Зонды ОХТ4С, OXT4CNF, ОХТ4А, OXT4CDR, OXT4CDRNF, OXT4ADR 
	44
	
	500

	
	115
	
	500

	Электронный блок модели 6888Xi и Xi (без зонда)
	от 100 до 240
	
	12

	Электронный блок модели 6888Xi и Xi (с подключенным зондом)
	от 100 до 240
	
	1020

	6888A, 6888C со встроенным электронным блоком
	от 100 до 240
	
	776

	6888A, 6888C с раздельным электронным блоком
	от 100 до 240
	
	1020

	CX1100 
	от 100 до 240
	
	150

	5081FG 
	[от 12 до 42]
	-
	6


Таблица 5 – Условия эксплуатации газоанализаторов

	Наименование характеристики
	Значение

	Условия эксплуатации:

- температура анализируемой среды, °С

- Для моделей OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888C со встроенным и раздельным электронным блоком

- для модели CX1100 

- для модели 5081FG 

- температура окружающей среды, °С

- для электронных блоков и зондов моделей OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF

- для моделей 6888A, 6888C со встроенным электронным блоком

- для зондов моделей 6888A, 6888C без электронного блока

- для электронных блоков моделей 6888Xi, Xi

- для электронного блока модели 5081-G

- для зонда модели 5081FG
	от 0 до +705

от 0 до +1050 1)
от 0 до +400

от +550 до +1400

от -40 до +70

от -40 до +70

от -40 до +90

от -20 до +50

от -20 до +65

от -40 до +149


Продолжение таблицы 5
	Наименование характеристики
	Значение

	- относительная влажность, %
- атмосферное давление, кПа
	от 5 до 95 2)
от 84,0 до 106,7

	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (кроме 5081-G)

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (для 5081-G)
	IP66

IP65

	Маркировка взрывозащиты для анализаторов модели 

 - OXT4C, OXT4CDR, OXT4CNF, OXT4CDRNF:

- со встроенной электроникой

- с раздельной электроникой

- для зонда 

 - 6888C

 - 5081-G
	1Ex d IIB+H2 T4 Gb X

1Ex d e IIB+H2 T5 Gb X

1Ex d IIB+H2 T4 Gb X

1Ex d IIB+H2 T3 Gb X

0Ex ia IIC T4 Ga X

	Габаритные размеры, мм, не более:
- блок электроники (длина×ширина×высота)

- зонд (длина×диаметр)
	190×225×175

5770×70

	Масса, кг, не более
	25

	Средний срок службы газоанализаторов, лет, не менее
	12

	Средняя наработка на отказ газоанализаторов, ч, не менее 
	24000

	1) При использовании с дополнительными монтажными аксессуарами

2) Без конденсации


Знак утверждения типа 
наносится типографским способом на титульный лист паспорта.
Комплектность средства измерений

Комплектность средства измерений представлена в таблице 6.
Таблица 6 - Комплектность средства измерений

	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Газоанализатор Rosemount 1)
	-
	1 шт.

	Комплект ЗИП 2)
	-
	-

	Калибровочный комплект 2)
	-
	-

	Полевой коммуникатор фирмы Эмерсон 2) 3)
	-
	-

	Руководство по эксплуатации
	-
	1 экз.

	Паспорт
	-
	1 экз.

	Методика поверки
	МП-095/03-2019
	1 экз.

	1) Модель и исполнение газоанализаторов определяется при заказе в соответствии со спецификацией в руководстве по эксплуатации;

2) Состав определяется (опционально) при заказе в соответствии со спецификацией в руководстве по эксплуатации.

3) Или другой прибор, обеспечивающий обмен данными по HART-протоколу


Поверка
осуществляется по документу МП-095/03-2019 «Газоанализаторы Rosemount модели OXT4A, OXT4ADR, OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, 6888A, 6888С, CX1100, 5081FG. Методика поверки», утверждённому ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 13 марта 2020 г.

Основные средства поверки:

- генераторы газовых смесей ГГС мод. ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К, ГГС-03-03
(рег. № 62151-15);
- стандартный образец состава искусственной газовой смеси ГСО 10534-2014.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.
Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам Rosemount (модели OXT4C, OXT4CNF, OXT4CDR, OXT4CDRNF, OXT4A, OXT4ADR, 6888С, 6888A, CX1100, 5081FG)

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
14 декабря 2018 г. № 2664 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
ГОСТ Р 52350.29-1-2010 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов
Техническая документация фирмы-изготовителя 

Изготовитель
Фирма «Rosemount Incorporated», США
Адрес: 6021 Innovation Boulevard, Shakopee, Minnesota, 55379, USA
Телефон: +1 (800) 999-9307; +1 (952) 906 8888, факс: +1 (952) 949 7001
Web-сайт: www.emerson.com; www.rosemount.com
E-mail: rfq.rmd-rcc@emersonprocess.com
Заводы-изготовители:
Фирма Rosemount Incorporated», США
Адрес: 8200 Market Boulevard, Chanhassen, Minnesota, 55317, USA
Фирма «Rosemount Incorporated», Мексика 
Адрес: Circuito Del Progreso #27, Parque Industrial Progreso, Mexicali, B.C., Mexico CP

21190
Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Эмерсон» (ООО «Эмерсон»)
ИНН 7705130530
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5, этаж 4, комната 7Б

Телефон: +7 (495) 995-95-59, факс: +7 (495) 424-88-50
Web-сайт: www.emerson.com
E-mail: info.ru@emerson.com
Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн. 6

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru
Аттестат аккредитации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312126 от 12.04.2017 г.
Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии                                                                              А.В. Кулешов
                                                                       М.п.                  « ___ » _______________ 2020 г.

а)





б)





в)





Место пломбирования корпуса





г)





Место нанесения знака поверки





Место нанесения знака поверки








а)





б)





в)





г) 





Место нанесения знака поверки





Место пломбирования корпуса





д)





Место пломбирования корпуса








1 – модели серии Oxymitter™ 4000


2 – DR зонды для анализаторов кислорода Rosemount








PAGE  

[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]ON(CHOl




[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


